中 山 大 学 新 华 学 院

生物反馈综合实验室专用设备采购

招

标

文

件

二〇一六年十一月八日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

一、招标项目	2

二、投标截止时间及方式	2

三、开标时间及地点	2

四、联系方式	2

第二部分 投标须知	3

一、概述	3

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、开标及评标	7

第三部分 招标项目清单及技术参数要求	10

第四部分 合同主要条款	28

一、 产品要求	1

二、 供货及验收	2

三、 售后服务	2

四、 付款方式	3

第五部分 附件	4

开标一览表	4

投标函	5

投标报价明细表	6

技术参数与商务条款偏离表	7

第一部分 投标邀请书

根据中山大学新华学院2016年关于广州校区生物反馈综合实验室专用设备采购计划，我中心拟通过公开招标的方式选定投标单位，现邀请贵公司参加该项目的投标。

## 一、招标项目

（一）项目名称：生物反馈综合实验室专用设备采购

（二）项目内容：详见招标项目清单及技术参数要求。

## 二、投标截止时间及方式

（一）截止时间：2016年11月22日16:00前递交投标文件。

（二）投标方式：快递或直接送达。

（三）投标文件密封递交至中山大学新华学院东莞校区行政楼A214。

## 三、开标时间及地点

（一）开标时间另行通知。

（二）地点：中山大学新华学院东莞校区行政楼会议室。

## 四、联系方式

联系人：王老师                         邮箱：1248100835@qq.com

电  话：0769-82676823，18122888902

地  址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号(523133)

# 第二部分 投标须知

## 一、概述

（一）投标人资格

1. 在国内工商管理部门注册，具有独立企业法人资格和良好的商业信誉，满足招标文件要求，具备完成该项目的能力；

2. 有健全的、有效的管理制度和质量保证体系，有履行合同所必须的设备及专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人及投标产品在以往采购中无不良服务记录和表现；

4. 投标人须提供可证明其符合投标人资格和具有履行合同能力的合法有效文件；

5. 投标人应具有50万以上注册资金，须有能力在广州市提供长期的技术支持及售后服务。

（二）投标费用

投标人无论中标与否，应自行承担参加本招标活动所发生的所有费用。

（三）投标保证金

为保证此项目建设的顺利进行，保护我院免遭因投标人不当行为而蒙受损失，我院对该项目的建设收取贰万元整的投标保证金，作为投标书的一部分。投标方必需在开标前通过公司基本账户以存款或者转账的方式将投标保证金缴纳至中山大学新华学院基本账户2010027929200042277（工行东莞分行麻涌支行）。

开标后，未中标单位的投标保证金在中标公示后的15个工作日内无息退还,如中标后不按招标文件履约并以不正当理由拒签合同，或者在签订合同时向我方提出附加条件，招标人有权不予返还其递交的投标保证金并有权追究其相关责任。

（四）禁止事项

1. 投标人不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

2. 投标人不得向采购人、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1. 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和要求等，招标文件的组成如下：

第一部分 投标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目清单及技术参数要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 附件

- 除上述文件外，还包括发出的书面澄清、修改和补充资料，作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

（二）招标文件的澄清

1. 招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

2.各投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流的，应以书面形式传真或发电子邮件给招标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止日期前，招标人可对招标文件以补充文件的方式进行修改，招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人。

2. 补充文件为招标文件的补充，与其具有同等法律效力，若招标文件和补充文件冲突的，以补充文件为准。

3. 投标人需按照招标文件修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项包括投标文件的组成、格式、商务条款和技术要求等，在完全理解招标文件的前提下编制投标文件。

2. 投标人必须如实反映情况，对投标文件的真实性、准确性负责，投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3. 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4. 投标文件为一式五份，正本一份，副本四份，标明“正本”和“副本”，封面及内容均需加盖公章。若正副本内容不一致，以正本为准。

5. 投标文件内容应无涂改和行间插字，如因招标人修改招标文件造成的投标文件涂（删）改，应在涂（删）改处加盖公章，投标代理人签名。

（二）投标文件文字和计量单位

1. 投标人提交的投标文件，包括技术文件、资料说明等，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（三）投标文件的递交

投标人应将投标文件密封，封面注明投标项目、投标单位、联系人、联系电话、投标日期，封口加盖公章，在投标截止日期前送达招标人指定地点。

（四）投标报价

- 投标人须对所有项目内容作完整唯一的报价，每种货物只允许有一个报价，统一按人民币报价。

- 投标报价应包含所有必要设备、随机零配件、标配工具、消耗品、包装、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保服务、各项税费及项目实施过程中不可预见的所有费用。

- 投标有效期

从提交投标文件截止日起计算90日内。

（六）投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容，需加盖公章：

1. 开标一览表（附件一，单独密封）；

2. 投标函（附件二）；

3. 投标报价明细表（附件三）；

4. 技术参数与商务条款偏离表（附件四）；

5. 法定代表人资格证明或授权委托书及身份证复印件；

6. 投标人需提供以下资格、资质文件：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）税务登记证（副本）复印件；

（3）组织机构代码（副本）复印件；

7. 开户银行资信证明、经审计的近一年的财务三大报表及近三年的成功案例；

8. 厂家/生产商授权书/产品合格证书及相关产品质检报告；

9. 详细的技术参数、彩色效果图文资料及重要材质样品；

10. 售后服务承诺书；

11. 投标方认为需要提交的其他文件。

## 四、开标及评标

- 开评标由中山大学新华学院评标小组主持，可邀请所有投标人代表持本人身份证参加。

- 投标人须携带招标文件在规定时间到达指定地点等候，有相关技术人员参加开评标的，须携带证明其身份的证件方可参加。

- 允许投标代表人现场进行产品或产品材质的讲解与演示。

- 评标是以招标文件和投标文件为依据，按照招标文件中规定的各项条件进行综合评审，采取少数服从多数原则，以评标总得分前三名的投标人作为中标候选供应商进行商务谈判及二次报价以确定中标者。

- 评标标准

- 提供最合理的方案及投标报价；

- 投标人的信誉、业绩及质保体系；

- 投标人的服务水平及承诺；

- 投标人的供货期及供货能力；

- 投标人对招标文件中合同条款的响应。

- 投标文件出现下列任意情形之一的可认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件在投递过程中密封袋破损程度足以影响开评标公平、公正性的；

- 投标文件粗制滥造，内容自相矛盾的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确的，评标小组可以要求投标人代表作出必要的澄清、说明。

- 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权代表签字。

- 评标小组可以要求投标人代表进行二次报价，须密封提交。

- 注意事项

- 在开标、评标期间，投标人不得向评标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标小组无义务对评标结果作任何的解释，不退回投标文件。

# 第三部分 招标项目清单及技术参数要求

（如需了解更详细的情况及参数、或需考察现场，可联系用户老师：许晓丹。电话：18826405600）

- 设备清单

1 进口设备清单(注：进口设备统一报免税外币价)

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 技术指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式冷冻离心机 | Thermo-ST16R | 1.最高转速： 15200转/分 2.最大离心力：25830×g 3.最大容量：4×400毫升 4.驱动系统：无碳刷电机直接驱动 5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 6.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 7.温度控制范围：-10℃至+40℃。无氟制冷系统 8.加减速控制：9加速/10减速 9.*程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 10.噪音：≤ 55 dB 11.安全性能： *具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换、转头自动识别、电子式不平衡监测、状态自诊断、自动锁盖及内锁装置、*水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及、搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手 12.其他性能 RCF设定、*具有语种选择、可选择在离心结束之后自动开盖、可选择在离心结束时声音提醒功能 13.电源：220V, 50H 14.质量控制及资质证明：ISO9001, CE,UL 15.可选配的转头: 15.1 水平转头：4×400ml、4×180ml等 15.2 角转头： 6×100 ml、6×94 ml、6×94 ml、8×50 ml、3×15ml、30×1.5/2.0ml等 15.3 酶标板转头 配置： 1. 冷冻离心机Thermo Sorvall ST 16R主机 2. F20 - 6x100ml 碳纤维角转头、最高转速13000rpm、最大离心力18516g。 适配器： 1.5/2ml微量离心管:24*2ml 3. TX-200水平转头,离心夹角90°,最大转速5500rpm;最大离心容量:4×180ml;最大离心力:5580g。 适配器： 15ml尖底管:20*15ml； 50ml尖底管：4*50ml； | 1 |
| 2 | 超高灵敏度快速免疫印迹成像分析系统 | Bio-rad | 配置清单： 1.超高灵敏度化学发光成像系统1台，含：主机、12寸显示屏内置电脑、CCD摄像头、控制分析软件、紫外/化学发光/免染样品盘、白光板； 2.快速蛋白转印仪1台，含：主机，转印盒，滚筒； 3.蛋白电泳系统1套，含：蛋白电泳槽及核酸电泳槽各1台、基础电泳仪电源一台。 技术指标： 通用基础电泳仪 PowerPac Basic Power Supply 1.电压:10-300V ,最小可调1V 2.电流:4-400mA ,最小可调1mA 3.功率:75W in maximum 4.输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽；一次最多可跑4块8.3x7.3cm大小的手灌胶或8.6x6.8cm大小的预制胶； 5.输出方式:恒压或者恒流方式,可编程 6.定时:1-999min,完全可调 7.暂停功能:有 8.操作条件:0-40度,湿度0-95%,无冷凝水 9.安全标准:EN61010 10.安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试. 11.尺寸:24.5*21*6.5cm 12.使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等 小型垂直电泳槽 Mini-PROTEAN Tetra Cell 一、配置：1、电泳槽和盖1套；2、电泳模块2个；3、长玻板（1.0mm厚）和短玻板各1盒；4、梳子5把；5、制胶架2个；6、制胶框4个；7、上样引导装置1个。 二、性能指标： 1、凝胶数：1-4； 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）；长玻板（10.1x8.2cm）； 3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm）； 4、典型上层缓冲液体积：120ml； 5、典型下层缓冲液体积：180ml； 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）； 7、体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm； 9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎。 小型琼脂糖凝胶电泳 Mini-Sub Cell GT 一、配置：1. 水平槽单元 2. 紫外透射槽 3. 制胶板 4. 梳子（8-和15-孔） 二、性能指标： *1．带有荧光尺的紫外透明凝胶盘，凝胶盘大小： 7x 7或7x10cm； 2. 多种不同大小的手铺胶选择； 3. 适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳； 4. 更换简便的电极夹，迁移速度： ~4.5cm/hr； 5. 样品通量：8—30 ； 6. 透明的材料结构，可随时观察实验动态； 7. 基座缓冲液容量： ~270ml 。 快速蛋白转印系统/快速蛋白转印仪 Trans-Blot Turbo 1、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序； 2、转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印； 3、显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）； 4、即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；同时兼容各种试剂耗材； 超高灵敏度化学发光成像系统 ChemiDoc Touch 1、显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）； 2、即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；同时兼容各种试剂耗材； 3、功能涵盖：核酸凝胶、蛋白凝胶、化学发光、光密度成像； 8、CCD芯片≥1英寸； 9、镜头：自动对焦，F0.95； 10、CCD冷却方式：半导体制冷； 11、CCD冷却温度：-25℃（绝对温度），暗电流：≤0.002 e/p/s，CCD读出噪音：≤6 e-rms，满阱电子数 80000e-； 12、理论动态范围16bit，动力学范围≥4个数量级； 13、CCD冷却时间＜5分钟； 14、芯片分辨率≥6.1M像素，图像分辨率：最大≥12.2M像素； 15、灵敏度不小于0.01pg 蛋白； 16、最大样品尺寸：≥16x21cm； 17、聚集和光圈：自动，远程控制； 18、图像捕获模式：自动、快速自动、手动、累积曝光多次成像、化学发光预览模式； 19、曝光时间：0.1s-3600s（手动或自动输入）； 20、像素校正、暗场校正、平场校正和扭曲校正等； 21、图像质量校正：像素融合，像素融合模式：2x2、3x3、4x4、6x6、8x8； 22、仪器控制模式：电脑控制、自带触控屏，数据传输模式：USB2.0接口，局域网； 23、软件可自由安装于多台电脑，软件免费升级，中英文可自由切换； 24、显示过饱和像素保证精确定量；自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算； 25、图像观察及输出：预设染料颜色标记显示及输出；多幅图像合并显示并分析功能； 26、相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算。 配件：电脑一台（配置不低于如下：Intel®Core™i3-2100处理(3.1GHz,3MB,2C)；内存：4GB;硬盘:500GB 7200RPMSATA硬盘；1GB独立显卡；內置16X DVD-ROM 光驱； 21寸显示器，Windows 7系统）。 | 1 |
| 3 | 微量核酸蛋白分析仪 | Biochrom- BioDrop uLITE | 一、配置：1. 主机；2.台式电脑。 二、性能指标： 1、光程：0.5mm；光程准确度：±5μm； 2、检测样本使用量低至0.5μl； 3、脉冲氙灯光源，波长范围：190～1100nm连续波长全光谱分析； 4、波长重复性：1nm； 5、吸光率精确度：0.002A（0-0.5A）； 6、吸光率准确性：≤1％； 7、光谱带宽：5 nm； 8、检测器： 1024CCD阵列； 9、检测下线：0.1mg/ml （BSA）或1ng/ul（dsDNA）,检测上线：400mg/ml（BSA）或12000ng/ul（dsDNA），无需稀释即可检测高浓度样品； 10、具备600nm检测功能用于检测悬浮细胞； 11、可检测多种荧光染料与探针的标记效率； 13、配备专业分析软件，通过电脑控制主机、显示数据和分析处理管理实验数据，软件提供终身免费升级； 14、每次检测都是光谱范围内的全波长扫描，能直接给出光谱图，通过光谱图可以直接对溶液纯度进行判断和分析，并且能在检测后为所检测波段随意选择参比波段，软件自动给出任意参比波段的吸光度数值；软件具备自动输出功能，能将实验数据和图表信息以EXCEL等格式输出打印。测量精确度 (样品 <100 ng/ul时): 2% at .74 AU 350 nm 吸光值准确度: 2% at .74 AU 350 nm 光源: 氙闪灯 检测器: 2048 CCD 全波长扫描范围: 190-840 nm 波长精度: 1 nm 光谱分辨率: 1.8nm 检测时间: <5 sec | 1 |
| 4 | 超声波细胞破碎器 | 美国SONICS- VcX800 | 1、功率为750W，处理样品体积为250ul至数升； 2、集成温度控制器防止样品过热，监测并控制样品处理温度在1℃-100℃范围内； 3、密封式变频器，隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体； 4、微处理器控制，可以编制，可存贮10个程序； 5、实验参数实时显示，包括处理时间，剩余处理时间，温度，脉冲激发时间和次数，实际功率，振幅等； 6、自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿； 7、数字显示实际功率； 8、定时装置，1秒至10小时定时功能； 9、具备脉冲激发功能，独立开关，脉冲激发时间1秒至59秒可调节； 10、结构精密，比以往型号体积小50%，可遥控。 | 1 |
| 5 | 梯度PCR仪 | Biorad-T100 | 配置清单：1.梯度PCR仪主机；2.管支持环；3.电源线及说明书。 性能指标： 1.反应模块：96孔PCR反应模块；样品容量为: 96 x 0.2 ml； 2.温度范围：4-100°C； 3.样品体积: 1-100μL； 4.最大升降温速率: ≥4°C/s； 5.温度均一性: ≤±0.5°C； 6.带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度, 可用于快速优化实验条件； 7.温度梯度范围: 30-100°C；温度梯度温差范围：1-25°C； 8.专为手指点触设计的电阻式触摸屏来控制仪器的操作； 9.5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程； 10.倡导绿色环保, 可在PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少能源的消耗； 11.具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育； 12.具有专利的“O”型环设计，防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命。 售后服务：免费保修两年，保修期外除配件费外不收取任何费用。 | 1 |
| 6 | CO2培养箱 | NUAIRE-NU5810E | 箱体内环境稳定可靠，既可用于普通的组织、细胞培养，也能用于体外受精或细胞特殊条件下的培养等方面。 一、产品特点 1. 材质可靠，性能稳定 箱体内胆304不锈钢一体成型，外部高性能保温层包裹 2. 极近完美的体外细胞培养环境 产品设计独特，各种性能参数控制更精准，近似细胞原本体内生存环境 3. 理想的防污染设计 内胆构造：一体成型，不留死角，清洁方便彻底 室内气体：闭合环状高效HEPA循环过滤，更洁净 可能污染源：双重灭菌(干热和湿热)功能更全，模式任选。更有纯铜内胆和搁板可选 内室部件：搁板、支架和滑轨取放方便，都能单独取出高压灭菌 4. 独有的控制系统 微电脑触控，导航清晰，操作简便。数据记录存储、输出更精准 二、工作条件 电源条件：230V，50Hz-60Hz 三、技术参数 1、内部容积：200L； 2、标准隔板：4个； 3、进气孔：6.3mm，软管连接； 4、进气压力：20PSIG[1.4BAR]； 5、净重：106kg； 6、加热保温方式：气套式； 7、温度范围：室温5℃－55℃； 8、温度均一性：37℃时±0.35℃； 9、控温精度：±0.1℃； 10、CO2浓度范围：0.1－20%； 11、CO2浓度控制方式：单光双波红外传感器； 12、CO2浓度恢复：0.12℃/分钟； 13、湿度控制：自然蒸发； 14、温度控制精度：+5%－90%； 15、温度恢复：±3%； 16、有双重消毒功能，95℃湿热循环消毒和145℃干热循环消毒 | 1 |
| 7 | 倒置相差显微镜 | 德国Leica- DMi1 | 技术参数： 1，HCS最优化组合无限远校正光学系统,长寿命的LED光源，寿命长达50000小时，免维护； 2，具有明场, 相差观察功能，相衬与明场转换时光强可自动调节,保护眼睛，节约时间； 3，具有同轴粗微调焦功能，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 μm； 4，照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜工作距离 5，配置长工作距离S40聚光镜，工作距离40mm，数值孔径0.45；孔径光阑可调，调节前 置； 6，4孔物镜转换器，配置4个标准长工作距离物镜： 5X/0.12 PH0, 10X/0.22 PH1, 20/0.30 PH1， 40X/0.50 PH2； 7，双目镜筒，配置10X/20mm目镜2个，其中一个可调焦； 8，滤光片:黄色滤光片一个 9, 配Leica MC170HD摄像头套装一套：500万像素，像素大小2.35umX2.35um,CMOS 1/2.3英寸，色彩深度：24位, 曝光时间：0.5ms 到500ms, 一体式显像以及数据储存 SD 卡储存数据，内置式摄像接头，芯片规格：1/2.3英寸彩色CMOS,无需电脑，可使用遥控器控制及操作摄像头,显微镜支架为相机USB独立供电。 清单： 10X/20mm目镜1个；10X/20mm可调焦目镜1个；固定载物台1个；5X/0.12 PH0相差物镜1个；10X/0.22 PH1相差物镜1个；20/0.30 PH1相差物镜1个；40X/0.50 PH2相差物镜1个；S40/0.45聚光镜1个；S40相差板1个；中国式电源线1个；DMi1防尘罩1个；Leica MC170HD摄像头套装一套；黄光滤光片1个。 | 1 |
| 8 | 超净工作台 | Esco- ACB-4A1 | 1、使用HEPA高效过滤器，对于＞0.3 μm颗粒系可高达99.99%截流效率； 2、操作室内的空气洁净度符合ISO 14644.1的5级标准，优于100级洁净标准要求； 3、采用德国EBM公司高品质离心式、超低噪音风机； 4、高品质整块不锈钢台面，前部凸起设计，防止液体遗洒，标准电源接口在操作台后壁； 5、前窗人体工程学倾斜式设计，操作更加舒适； 6、滑动式前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌，灭菌时间可编程设定； 7、排气孔背板设计，增加沉降气流流动性，减少回流干扰； 8、外形尺寸（长x宽x高）：1340x630x983mm，内部尺寸（长 x宽x高）：1270x544x577mm； 9、单人单面。 | 2 |
| 9 | 高压灭菌器 | 美国Zealway - GR60DA | 1.容量:60L，可选烘干功能，底部带角轮，易移动； 2．采用垂直向上打开腔门，节省空间； 3．灭菌腔尺寸:400x505(mm)，腔体直径采用40CM大尺寸，每层可放5个1000ml椎形瓶； 4.灭菌腔材料:SUS304不锈钢； 5．功率：2900W； 6.温度范围:灭菌温度:105-138℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃； 7.时间范围:灭菌时间:1-300分钟,融化时间:1-300分钟,保温时间:1-9999分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天； 8.设计压力：0.35MPA：更大的压力承受范围，更安全（须提供压力容器许可证证书证明）； 9.压力表显示范围:0-0.6MPa； 10．排气设置: 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃； 11．产品符合最新国家行业标准GB8599-2008，温度显示采用四位显示窗，显示精度0.1度； 12．可选件：物品温度计，打印件，打印套装（配备压力传感器），冷却风扇； 13．可选烘干功能，配备烘干模块，灭菌后对器具进行烘干，效果彻底，达到CE标准 。 | 1 |
| 10 | 多参数生物反馈仪 | 荷兰MindMedia-NEXUS32 | 六功能：ERP事件相关电位技术，24导脑电地形图，神经反馈（24导电极脑电、8导双极脑电，肌电、心电、皮电、皮温、血容量、呼吸），SCP脑皮层慢电位技术，EOG眼电技术，HRV心率变异性技术。 主要技术指标： 1.1 通道数：32通道（硬件一体机），128通道（软件） 1.2 采样精度≥24 bits位 （224=1677万生理信号可转换）24Bits 高精度数据分辨率，可以让脑电数据精确到0.01微伏 1.3 采样率256～2048HZ/s 1.4 配24导单极脑电，8导双极脑电，做脑电地形图 （定量脑电图 QEEG） 1.5 传感器全程自动监测，避免干扰、伪迹 1.6 碳性屏蔽：高级抗干扰碳性动态屏蔽线缆。 1.7 推挽式连接方式避免反复插拔引起的磨损带来干扰的问题 1.8 EEG/EMG输入灵敏度<0.1微伏 1.9 EEG电极检测：治疗全过程检测（偏移技术50Hz检测） 1.10适合科研及教学，电极帽要求56号，54号各一个 1.11双传输方式：即可无线，也可有线，含有双路双向光纤+USB2.0及内置无线蓝牙 1.12 STS双屏技术：同步同屏，和同步不同屏，双屏互换 1.13 双供电系统：即可交流电AC220V供电，也可以电池DC供电 1.14既可以实验室使用，也可以便携式带出基层采集数据 1.15仪器面板液晶显示，实时显示工作状态，连接状态。 1.16软件具有三个语言版本：英文，德文，中文，一键互换 1.17 配移动式采集主机，配两套拥有厂家授权的正版采集分析软件，便于科研和教学 1.18适合临床使用的应激、多动、焦虑、抑郁、成瘾等与神经相关的检测与治疗软件 1.19 外接刺激仪，同步做事件相关电位ERP。测试P300，N400。动作捕获触发，光线动作捕获触发，麦克风声音捕获触发，尺寸11.6X6.7X2.81cm,电源9V，重量：143gram 输出100-20000Hz,mini-jack 3.5mm,采样率2048HZ，500hPa-1060hPa 硬件配置 2.1 32通道认知神经反馈六功能一体机 （N－ERP）（双传输系统： 双路双向光纤传输＋无线遥测蓝牙传输） 1台 2.2 电源系统（交流电源）1套 2.3 信号处理器为无线传输加双路双向光纤 (CableFiberOptic)1个 2.4 无线蓝牙接受器1个 2.5 光纤转USB的接口1个 2.6 反馈仪专用摄像头 (Biofeedback Camera) 1个 2.7 24导联脑电单极传感器 （做ERP，和脑电地形图）1套 2.8 56CM，54CM国际脑电系统舒适型电极帽（Easy－Cap）各1套，并配脑电电极接触显示软件 2.9 双极脑电EEG/肌电EMG/心电ECG/1心率HR/1心率变异性HRV集成传感器，左右脑平衡 (Multi-sensor system) 1个 2.10眼电EOG /肌电EMG 集成传感器(Multi-sensor system)1个 2.11脑电EEG/肌电EMG/心电ECG共用基极(Multi-sensor ground)1根 2.12手指式血容量博动BVP/1手指脉搏fingerHR 集成传感器 (BVP/HR-sensor) 1个 2.13 呼吸Resp传感器（Respiration Sensor）1个 2.14 呼吸Resp 腹部绷带（Respiration Belt）,胸式1个，腹式1个 2.15皮电SC传感器 (Skin Conductance Sensor) 1个 2.16肌电图直肠传感器,（The EMG Rectal Sensor），1个 2.16皮电SC手指探头 （SC－finger sensor）1对 2.17专用电极膏(473ml) 1瓶 2.18专用耦合剂(114gms) 1瓶 2.19 电极膏注射器 （10ml） 1个 2.20 电极膏注射针头1盒 2.21 多功能电极片通用EEG，EMG，ECG（1X30）(MultiED)5包 2.22 产品包装手提箱 (case)1个 2.23 操作说明书(Manual)1 本 2.24 专用仪器台车,外接刺激仪，同步做事件相关电位ERP。测试P300，N400。动作捕获触发，光线动作捕获触发，麦克风声音捕获触发，尺寸11.6X6.7X2.81cm,电源9V，重量：143gram 输出100-20000Hz,mini-jack 3.5mm,采样率2048HZ，500hPa-1060hPa 软件配置 3.1 最新128通道认知神经反馈采集分析操作软件（光盘），集成整合： a.128通道采集，分析软件（Biotrace） b.界面编辑软件 （Screen Editor） c.128数据通道编辑软件 （Data Channel Editor） d.训练方案编辑软件 （Training Protocol） e.128通道数据统计打印输出软件（Print，Excel） f.脑电伪迹处理软件 （EEG Artifact） g.ERP 分析软件 h.脑电地形图分析软件1套 3.2 生理心理应激反应反馈软件 (Stressor) (光盘)1套,生理心理学中文应用软件 （光盘）1张 3.3 教育领域软件：网瘾治疗系统， 学生心理素质训练，学生考前焦虑，学生学习困难系统 3.4 医疗领域软件： 儿童多动症，焦虑症，抑郁症，睡眠障碍，高血压治疗系统 3.5 特殊心理测试和评估：斯特鲁色彩效应训练，注意力集中分配控制系统 分析治疗主机系统 主机电脑1台 配置： 1CPU:INTEL酷睿四核（3.2G）； 主板：INTEL H81或以上； 内存: 4G DDR3 1600MHz； 硬盘:500G SATA； 光驱：32速SATA-DVD； 网卡、声卡:集成； 显卡：独立2G； 键盘鼠标：USB光电鼠标，防水抗菌键盘；标配PS/2接口，USB接口前2后6个,2个显示器输出端口，能驱动两台液晶屏/DVD。19寸液晶监视器 （Color LCD），双屏技术，两个液晶屏（双屏技术：同步同屏，同步不同屏，同屏不同步，主试一个屏，被试一个屏） | 1 |

2 国产设备清单

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 技术指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速离心机 | Heal Force- Neofuge13 | *1..最大转速≥13800 rpm； *2.最大离心力≥17458×g； 3.微处理器控制系统，大屏幕LCD液晶显示； 4.免维护无碳刷变频自感应电机驱动； 5.标配24×2/1.5ml气密性生物安全防护微量角转头； *6.具有转速离心力设定切换功能，能够设定离心力和转速； *7.具有瞬时离心功能，短时间离心操作无需设置参数，方便快捷； *8.具有到设定目标转速后开始离心倒计时功能； 9.先进的电子式不平衡探测系统，在转头开始低速旋转的时候，检测出不平衡现象的产生； 10.运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数； *11.离心时间设定：0－9小时59分钟； 12.噪音≤57 dBA； 13.外形尺寸（长×宽×高）：330×230×220mm； *14.净重：≥20Kg； 免费保修：两年。 | 1 |
| 2 | 低速离心机 | 湖南湘仪- TDZ5-WS | ▲最高转速：5000r/min ； ▲最大相对离心力：4390×g； ▲最大容量：4×250ml； 转速精度：±30 r/min； 定时范围：1min～99min； ▲配置转子： 4×250ml水平转子（最高转速：4000rpm，最大相对离心力：3000×g）； 4×50ml适配器 4×4×20ml适配器 4×6×15ml适配器；（最高转速：4200rpm，最大相对离心力：3550×g）； 5ml采血管适配器一套。 仪器特点： 提供多款管架、适配器、应用广泛。 微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。 自动计算及设置离心力RCF值。 采用特殊减震器、具有自动平衡功能。 全钢制外壳、安全可靠。 倒计时时间小于一分钟以秒显示。 ▲产品符合国际安全标准CE，ISO13485:2003及ISO9001:2008质量管理体系认证要求。 | 1 |
| 3 | 电子天平 | 德国赛多利斯- BSA224S | 可读性：0.1mg；称重范围：220g | 1 |
| 4 | 电子天平 | 赛多利斯- BSA223S | 可读性：1mg；称重范围：210g | 1 |
| 5 | 酸度计 | 赛多利斯- PB-10 | 1、pH值测量范围：0～14.00pH； 2、pH值测量精度：≤0.01pH。 | 1 |
| 6 | 脱色摇床 | 其林贝尔-TS-2000A | 1、40~240转/分，可定时，回旋式； 2、旋幅：回旋半径15mm； 3、托盘：250×230mm； 4、外型尺寸：350×250×150mm。 | 2 |
| 7 | 恒温培养箱 | 日本YAMATO -IC612C | 1、温度范围：室温+5~80℃； 2、温度调节精度：±0.5℃； 3、温度分布精度：±1.0℃； 4、内容积：159L； 5、运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行； 6、安全装置：按键锁功能、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止）等安全功能； 7、内尺寸（宽×深×高mm）：600 ×530×500； 8、外形尺寸（宽×深×高mm）：710 ×656×870； 9、重量：约65kg。 10、整机保修叁年，提供原厂售后服务承诺书。 | 1 |
| 8 | 恒温摇床 | 上海一恒-THZ100 | 1、振荡频率40-300转/分 2、振幅20mm 3、容量1000ml×5或500ml×9或250ml×12（三4、角瓶）或弹簧网架 5、托盘尺寸（mm）350×330 6、定时范围1-99小时 7、恒温范围室温+5℃～50℃ 8、恒温精度0.1℃ 9、外形尺寸（mm）500×610×460 | 1 |
| 9 | 鼓风干燥箱 | 上海 一恒- DHG-9245A | 输入功率2450W； 容积220L； 内胆尺寸（mm）W*D*H600*500*750； 外形尺寸（mm）W*D*H880*720*930； 载物托架2块； 定时范围1～9999min； 电源电压AC220V 50HZ； 控温范围RT+10～300℃； 恒温波动度±1.0℃； 温度分辨率0.1℃；工作环境温度+5～40℃。 | 1 |
| 10 | 旋涡振荡机 | ScientificIndustries- G-560E | 转速10-70转/分。 ★多种速度可选,连续震荡和接触启动两种混均模式;具有定时功能和指定时间自动停止功能4、接触启动工作时间 1-60秒；各种形状、尺寸和材料的附件提供广泛应用，适合各种试管与容器，无论自动还是手动混合方式；整体金属铸造，橡胶底脚，为各种混合操作提供了稳定平台； ★配置：主机十标准垫片/3英寸平板垫片+60孔微量管泡沫塑料插件1个。 | 2 |
| 11 | 液氮罐 | 金凤- YDS-35 | 1. 几何容积:35.5L 2. 空重: 13.8kg 3.口径：50mm 4.外径：473mm 5.高度：680mm 6.静态蒸发率：0.12L/d 7.静态保存期：286d 8. 提筒外径：38mm 9.提筒高度：120/276 10.提筒数量：6ea 11.细管容量（单层）：0.5ml:792/ 0.25ml:1788（双层）：0.5ml:1284 / 0.25ml:2832 | 1 |
| 12 | 制冰机 | 三洋 - SIM-F140AY65 | 1. 制冰量：kg/24h)130 . 2. 储冰量 (kg):35 3. 冷凝方式：风冷 4. 耗水量(L/H):≤5.4 5.压缩机/制冷剂: 进口无氟/R134a 6. 箱体外壳:不锈钢 7.输入功率(w):685 8. 箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) : 635X611X945 9. 包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm):712×690×994 10净 重(Kg):70 11. 毛重(Kg):76 12.冰型: 不规则的细小颗粒状的 | 1 |
| 13 | -80度冰箱 | 海尔- DW-86L578J | 1、内部容积578L，控温精度0.1℃，设定温度在-40～-86℃范围调节； 2、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 3、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环境温度实现智能开停，有效节能； 4、超静音运行，整机运行噪音低于50db； 5、密封性能：内外门五层密封结构，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂； 6、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保； 7、25℃环温时，降温速度≤6小时； 8、高效节能，25℃环温时，国家第三方权威机构认证单日耗电量8.5KW.h/24h； 9、门体可加热真空压力平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 10、配置不锈钢冻存架、塑料冻存盒。 | 1 |
| 14 | 移液器 | 美国Thermo- COLOUR | 10-100ul（2支）、20~200ul（2支）、100~1000ul（2支）、10000~5000ul（2支） | 8 |
| 15 | 移液器 | Gilson- P10M | 0.25-5ul（1支）、0.5-10ul（1支） | 2 |
| 16 | 磁力搅拌器 | 其林贝尔- GL-3250B | 1、电源：220V； 2、最大加热功率：350W； 3、转速：100-1200rpm； 4、最大搅拌面积：6L； 5、加热温度：室温300℃； 6、控温方式：数字式； 7、保护温度：220℃； 8、外型尺寸：198×225×115mm； 9、加热盘直径：150mm。 | 2 |
| 17 | 超级恒温器（金属浴） | 杭州博日- HB100 | 1．温度设置范围：制冷范围：4℃～（室温-5℃）；加热范围：（室温-5℃）～100 ℃。 2.恒温时间设置范围：1 min～ 99h59min或无限。 3.控温精度：≤± 0.5 ℃。 4.模块规格：36×0.2ml+15×0.5ml+8×1.5ml(另有四种单一规格可选: 96×0.2ml或35×0.5ml或24×1.5ml或24×2.0ml)。 5.加热/制冷方式：TE 制冷片。6.外形尺寸(mm)：180×140×140(L×W×H),净重：1.2-2.2kg | 1 |

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 技术指标参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 跑步机 | BH-G6425 | - 跑马机马力：3.0HP - 跑步机速度：1-18km/h - 跑步面积：142*50cm 倾斜角度：15段，0-8.5度 - 显示荧幕：8.2寸蓝背光LCD显示屏 - 占地面积：L182*W96*H149CM - 最大使用者载重：130kg - 面板控制：升降、心率（内置无线传送，不配心率带）、时间、程式、卡路里、距离、速度、虚拟400米环形跑道、虚拟运动影像 - 运动程序：12个内置独立运动模式可供选则 - 配备HRC-心率控诉程式 - 目标心率设定范围：80-0.9*（220-AGE） - HRC中心率只承认无线心跳 - A.（目标心率-使用者心率）>30，则速度增加2.0KM/H B. （目标心率-使用者心率）<30，则速度增加1.0KM/H | 1 |
| 19 | 心率带 | BH-心率带蓝牙 | 1.适用IOS装置 2.技术：BLUETOOTH@SMART (BLE4.0) 3.适用胸围：70-120公分 4．感测范围10公尺以内 5.适用温度-10度-50度 | 1 |
| 20 | 电子血压计 | 欧姆龙HEM-7051 | 类型:上臂式 工作模式:全自动 加压方式:智能加压 检测方式:臂式 显示方式:自动式 精度:<5毫米汞柱 测量范围:压力：0~299mmHg(0~39.9kPa) 记忆组数:21组 脉搏数:40~180次/分 电源类型:4节5号电池电源适配器（AC220V）另售出 电池寿命:若在23℃的室温下使用锰干电池，每天2次，加压至170mmHg(22.7kPa)可测量约300次 | 3 |
| 21 | 放松椅 | TOMO德国- Vida T07单椅 | 1、含弹脚躺位功能，可多角度调节身体姿势体姿势（电动可任意角度调节，可摇转），促进血压畅通，缓解全身疲劳 2、功能位含头枕多角度调节功能，保证阅读、看电视时颈部舒适角度，保护颈椎健康 3、电动开关含USB充电接口，让您的能量永远满格 4、单人，皮质， 110*95cm | 3 |

第四部分 合同主要条款

- 产品要求

（一）产品必须是全新，且符合国家标准、行业标准及招标文件要求，等于或优于招标文件技术要求，严格按中标价按时按量按质供货。卖方提供产品的安装、使用和维护的技术文件，如质量合格证、保修服务卡、使用说明（原版正本）和维护手册，使用操作及维护等重要资料应附有详细的中文说明。

（二）卖方保证买方在使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉，因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。

（三）中标人须到现场勘察、量取尺寸，选用最适宜学院教学办公场所、体现庄重大方的颜色搭配。

（四）所有的木质家具其主要部位必须是实木封边,不允许含有草木纤维，与其它材料覆面拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划痕，人造板制成的部件除内部隐蔽处外均应进行封边处理，封边应严密、平整不允许脱胶、表面有胶渍。

（五）所有家具应牢固严密，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，活动部位应保证灵活自如、无杂音。

（六）所有家具的油漆应采用优质环保漆，表面光亮平滑，不允许有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。

（七）按所附清单提供设备及材料，负责所有线管及强、弱电线的铺设，并完成所有网络信息点和强电插座的安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护方便，项目完工后提供所有网络信息点的测试数据报告。

（八）在项目实施过程中，乙方须对本项目实施管理、协调和进度控制，应及时向甲方报告项目进度，在保证质量和施工进度的前提下安全文明施工且按时完工，现场达到工完料净场地清的要求。

（九）项目实施期间出现工伤事故，由乙方自行负责。

（十）乙方在搬迁、移动甲方设备时，不得对甲方设备、财产等造成任何破坏及损失。

- 供货及验收

- 供货期限为自合同签订之日起30天内，卖方免费送货上门及安装调试。

- 在安装、调试过程中对产品或买方原有设备造成任何损坏的由卖方负责。由于产品缺陷，卖方技术人员的指导错误或提供的技术资料、说明书的错误造成产品损坏的，卖方应及时采取必要的补救措施，由此造成的损失由卖方承担。

- 卖方派专业技术人员对买方技术人员进行培训（培训学时>48小时），直至其全面掌握所有设备系统的应用及维护并认可为止。

- 设备试运行一个月后组织验收，验收过程中如发现产品技术指标或功能上不符合招标要求或产品介绍资料时，卖方应提出解决方案，协商不行的买方有权要求退货，造成的一切损失由卖方承担。

- 售后服务

- 保修期自买、卖双方签订验收合格报告之日起算，整体免费保修期叁年，包括技术支持、维护、维修等服务，卖方承担因产品问题所发生的一切费用。

- 在每学期开学前提供一次维护服务，对产品进行一次检查及维护，因服务产生的费用由卖方承担。

- 设备故障响应时间及方式：2小时内电话响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题；故障设备（人为损坏除外）如需送厂维修的，因此产生的费用由卖方承担。

- 卖方未及时响应并维护的，买方有权自行组织维护，因此而产生的一切费用由卖方承担。

- 质保期满后，根据甲方的需要，可由卖方继续提供维修或原装零配件更换，以优惠价（与市场价格比较）提供终身维护服务。

- 付款方式

- 合同签定之日起7个工作日内，买方预付合同总价20%作为定金；验收合格后，15个工作日内支付合同总价75%；合同总价5%作为质保金,1年内无质量及服务问题的，7个工作日内支付余款。

- 支付以上款项前，卖方必须按付款金额向买方提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 第五部分 附件

附件一：

## 开标一览表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 生产商/型号 | 数量 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表请单独密封，信封封面请注明招标项目名称、投标人名称及"开标一览表"字样。

2.投标报价应包含必要设备、配备件、标配工具、运输、安装、调试、技术指导、验收、维保、税金及项目实施过程中不可预见的一切费用。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件二：

## 投标函

中山大学新华学院 ：

__________________________(投标人全称)授权____________________ (委托代理人姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (招标项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意遵守本投标书中的承诺且具有约束力。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

- 总投标价为（大写）：                 元人民币；

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件、参考资料及

有关附件，确认无误。

- 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件三：

## 投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的

报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件四：

## 技术参数与商务条款偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：