中 山 大 学 新 华 学 院

药学实验室设备采购

招

标

文

件

二〇一五年三月二十七日

目  录

第一部分 投标邀请书	2

一、招标项目	2

二、投标截止时间及方式	2

三、开标时间及地点	2

四、联系方式	2

第二部分 投标须知	3

一、概述	3

二、招标文件	4

三、投标文件	5

四、开标及评标	7

第三部分 招标项目清单及技术参数要求	9

第四部分 合同主要条款	9

一、 产品要求	13

二、 供货及验收	13

三、 售后服务	14

四、 付款方式	14

第五部分 附件	15

开标一览表	15

投标函	16

投标报价明细表	17

技术参数与商务条款偏离表	18

第一部分 投标邀请书

根据中山大学新华学院2015年关于药学实验室设备采购计划，拟通过邀请招标的方式选定投标单位，现邀请贵公司参加该项目的投标。

## 一、招标项目

（一）项目名称：药学实验室设备采购

（二）项目内容：详见招标项目清单及技术参数要求。

## 二、投标截止时间及方式

（一）截止时间：2015年4月15日16:00时前递交投标文件。

（二）投标方式：快递或直接送达。

（三）投标文件密封递交至中山大学新华学院东莞校区行政楼A107。

## 三、开标时间及地点

（一）开标时间另行通知。

（二）地点：中山大学新华学院东莞校区行政楼会议室。

## 四、联系方式

联系人：刘老师                         邮箱：walkingliu@qq.com

电  话：0769-82676823，13822293730

地  址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号(523133)

# 第二部分 投标须知

## 一、概述

（一）投标人资格

1. 在国内工商管理部门注册，具有独立企业法人资格和良好的商业信誉，满足招标文件要求，具备完成该项目的能力；

2. 有健全的、有效的管理制度和质量保证体系，有履行合同所必须的设备及专业技术能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人及投标产品在以往采购中无不良服务记录和表现；

4. 投标人须提供可证明其符合投标人资格和具有履行合同能力的合法有效文件；

5. 投标人应具有50万以上注册资金，须有能力在广州市提供长期的技术支持及售后服务。

（二）投标费用

投标人无论中标与否，应自行承担参加本招标活动所发生的所有费用。

（三）禁止事项

1. 投标人不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

2. 投标人不得向采购人、招标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

3. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1. 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和要求等，招标文件的组成如下：

第一部分 投标邀请书

第二部分 投标须知

第三部分 招标项目清单及技术参数要求

第四部分 合同主要条款

第五部分 附件

- 除上述文件外，还包括发出的书面澄清、修改和补充资料，作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

（二）招标文件的澄清

1. 招标文件的各项组成文件应被认为是相互说明的，如出现矛盾或歧义，招标人有权发出其认为必要的指示、澄清来解决此矛盾或歧义。对于该指示或澄清，投标人均不得表示异议。

2.各投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要进行技术交流的，应以书面形式传真或发电子邮件给招标人。

（三）招标文件的修改

1. 在投标截止日期前，招标人可对招标文件以补充文件的方式进行修改，招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人。

2. 补充文件为招标文件的补充，与其具有同等法律效力，若招标文件和补充文件冲突的，以补充文件为准。

3. 投标人需按照招标文件修改文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应可能导致其投标被拒绝。

（四）招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件

（一）投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项包括投标文件的组成、格式、商务条款和技术要求等，在完全理解招标文件的前提下编制投标文件。

2. 投标人必须如实反映情况，对投标文件的真实性、准确性负责，投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3. 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

4. 投标文件为一式五份，正本一份，副本四份，标明“正本”和“副本”，封面及内容均需加盖公章。若正副本内容不一致，以正本为准。

5. 投标文件内容应无涂改和行间插字，如因招标人修改招标文件造成的投标文件涂（删）改，应在涂（删）改处加盖公章，投标代理人签名。

（二）投标文件文字和计量单位

1. 投标人提交的投标文件，包括技术文件、资料说明等，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

（三）投标文件的递交

投标人应将投标文件密封，封面注明投标项目、投标单位、联系人、联系电话、投标日期，封口加盖公章，在投标截止日期前送达招标人指定地点。

（四）投标报价

- 投标人须对所有项目内容作完整唯一的报价，每种货物只允许有一个报价，统一按人民币报价。

- 投标报价应包含所有必要设备、随机零配件、标配工具、消耗品、包装、运输、保险、安装、调试、培训、验收、质保服务、各项税费及项目实施过程中不可预见的所有费用。

- 投标有效期

从提交投标文件截止日起计算90日内。

（六）投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列内容，需加盖公章：

1. 开标一览表（附件一，单独密封）；

2. 投标函（附件二）；

3. 投标报价明细表（附件三）；

4. 技术参数与商务条款偏离表（附件四）；

5. 法定代表人资格证明或授权委托书及身份证复印件；

6. 投标人需提供以下资格、资质文件：

（1）营业执照（副本）复印件；

（2）税务登记证（副本）复印件；

（3）组织机构代码（副本）复印件；

7. 开户银行资信证明、经审计的近一年的财务三大报表及近三年的成功案例；

8. 厂家/生产商授权书/产品合格证书及相关产品质检报告；

9. 详细的技术参数、彩色效果图文资料及重要材质样品；

10. 售后服务承诺书；

11. 投标方认为需要提交的其他文件。

## 四、开标及评标

- 开评标由中山大学新华学院评标小组主持，可邀请所有投标人代表持本人身份证参加。

- 投标人须携带招标文件在规定时间到达指定地点等候，有相关技术人员参加开评标的，须携带证明其身份的证件方可参加。

- 允许投标代表人现场进行产品或产品材质的讲解与演示。

- 评标是以招标文件和投标文件为依据，按照招标文件中规定的各项条件进行综合评审，采取少数服从多数原则，以评标总得分前三名的投标人作为中标候选供应商进行商务谈判及二次报价以确定中标者。

- 评标标准

- 提供最合理的方案及投标报价；

- 投标人的信誉、业绩及质保体系；

- 投标人的服务水平及承诺；

- 投标人的供货期及供货能力；

- 投标人对招标文件中合同条款的响应。

- 投标文件出现下列任意情形之一的可认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 投标文件在投递过程中密封袋破损程度足以影响开评标公平、公正性的；

- 投标文件粗制滥造，内容自相矛盾的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确的，评标小组可以要求投标人代表作出必要的澄清、说明。

- 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权代表签字。

- 评标小组可以要求投标人代表进行二次报价，须密封提交。

- 注意事项

- 在开标、评标期间，投标人不得向评标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标小组无义务对评标结果作任何的解释，不退回投标文件。

# 第三部分 招标项目清单及技术参数要求

（如需了解更详细的情况及参数，可联系用户老师：张素中，18011879589）

设备清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1色谱主机 1.1加热区：5 路控温（含柱箱控温） 1.2载气控制：手动阀控制，压力表显示。 1.3显示器：中文界面的设置键盘和4.5"的液晶显示器,可显示色谱图. 1.4软件功能：各种程序功能（点火、记忆、自诊断、时间程序等） 1.5数据通讯接口： 1个RS232接口，1根RS232通讯线三路模拟输出结构和信号线3根 1.6可安装接口：可最多选配3个进样器和3个检测器 1.7预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口 2柱箱 2.1尺寸： 250×250×176宽×深×高（毫米） 2.2操作温度：室温上5℃—400℃（最小增量1℃） 配气瓶、空气发生器、常规气相色谱柱两支 2.3控温精度：0.5 % （±0.1℃） 2.4升温速率：0.1～40℃/min任意设定（≤200℃）0.1～20℃/min任意设定（＞200℃） 2.5最大运行时间： 655 min 2.6程序升温最大阶数：9阶 2.7程序升温重复性： 2 % 3进样口 3.1柱压及流量显示：压力表显示。 3.2柱压及流量控制：手动方式，新型稳流阀控制 3.3最高操作温度： 400℃（最小增量1℃） 3.4最多可安装进样口数量：3 个，其中包括： 填充柱进样口2个： 隔膜清扫毛细管分流/不分流进样口1个：背压阀控制柱前压，手动调节分流比 4检测器 氢火焰检测器FID 可适用填充柱/毛细管柱分析 **主机或工作站控制自动点火 温控范围：室温+5℃—400℃ 最小检出限 ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷） 5详细配置： 5.1 气相色谱仪主机1套 5.2 填充柱进样器1套 5.3 毛细管分流/不分流进样器1套 5.4 氢火焰检测器（FID）1套 5.5.毛细管色谱柱 1根 5.6 氢气发生器1套 5.7 空气发生器1套 5.8 氮气钢瓶及减压阀1套 5.9 计算机及打印机 1套 5.10 铜管 20米 | 台 | 2 | 天美 |
| 2 | 蒸发光散射检测器 | 仪器类型：低温蒸发型 光源：650nm半导体激光器 检测元件：光电倍增管 气体类型：氮气或空气 模拟信号输出： 0～1V 电源：220V，50HZ 体积：460×330×460（mm） 基线噪声：<0.05mV(1mL/min 10%甲醇,蒸发温度：40°C,气体流量3L/min) 基线漂移：<0.5mV/h（1mL/min 10%甲醇,蒸发温度40°C,气体流量3L/min） 最小检测质量<1ng 葡萄糖（直接进样，1mL/min 水,蒸发温度40°C,气体流量3L/min） 典型定量范围：0.1-30μg(葡萄糖) 蒸发区温度范围：室温～130°C 温度控制准确度：±1°C 气体流速范围：1～4 L/min 气体流量准确度： ≤1%或0.02L/min 定量重复性（6次测量）：RSD6≤2.0% | 台 | 1 | 上海通微 |
| 2 | 旋转蒸发仪－水浴 | 主机:手动或者自动升降 转速:转速数字显示20-180转/分 温度范围:温度自动控制,数字显示水温,水浴：室温+5-90度 油浴：室温＋5~180℃ 温度调节精度：±1.5℃（水浴）±3.0℃（油浴） 冷却器:立式或者卧式,双层蛇形盘管 密封圈:特氟龙和氟化橡胶双重密封垫 加热器：1KW或1.5kw 可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 安全机能：熔断器、感热式空烧防止器 配磨口收集瓶1L一个， 旋转瓶（标准口） 1L和2L各一个 | 台 | 3 | 东京理化或亚荣 |
| 3 | 旋转蒸发仪－油浴 |  | 台 | 1 | 东京理化或亚荣 |
| 4 | 隔膜真空泵 | 型 号MP-201 电机功率（W）180 电源 （V/Hz）220/50 转速（rpm）1400 吸气口径（mm）ф10 排气口径（mm）ф10 最大真空度（MPa）0.095 抽气量（L/min）25 | 台 | 1 | 长城科工贸 |
| 5 | 冷冻干燥机 | 冷凝温度： -80℃ 真 空 度：< 20Pa 冻干面积：0.07㎡ 盘装物料：0.7 升 捕水能力：4kg/24h 样 品 盘： Φ180mm×3层 ◆电源要求：220V 50Hz 1300W ◆主机尺寸：492×540×800mm ◆标准配置 ： 台式主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置 (Φ180mm样品盘3个) 、橡胶阀8只、冻干瓶8只 | 台 | 1 | 上海皓庄或艾测 |
| 6 | 喷雾干燥机 | 进风温度控制：30 ℃ ～300℃ 出风温度控制：30 ℃ ～140℃ 蒸发水量：1500mL/H ～ 2000ml/h 最大进料量：最大为2000ml/h（可调） 进料方式：蠕动泵调节 最小进料量：50mL 控温精度：±1℃ 平均干燥时间：1.0～1.5S 整机功率：3KW /220V 外形尺寸：1200mm(高）×650mm（长）×500mm（宽） | 台 | 1 | 雅程或乔枫 |
| 7 | 智能透皮试验仪 | 透皮杯数： 6 接受池容积：15ml 控温范围：室温－40℃ 控温精度：±0.1℃ 搅拌调速范围100－800r.p.m 转速精度：± 5% 电源及功率： 220V± 10% 50HZ 360W | 台 | 2 | 上海越众TP-6 |
| 8 | 数码显微镜 | 数码部分 200 万像素CMOS图像传感器芯片 具有W-LAN与LAN功能 观察头 铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳距 52-75mm 目镜 大视场目镜 WF10×/ 18 物镜 无限远半平场消色差物镜 4×、10×、40×、100× 转换器 四孔转换器 载物台 双层活动平台，载物台面积 140×140mm，移动范围 75×50mm 聚光镜 插入式聚光镜 NA1.25 照明 6V/ 20W 卤素灯，亮度可调 数码屏 8.4”TFT触摸式液晶显示屏 输出 USB2.0、AV 输出、VGA 输出、100M以太网接口 支持系统 Windows CE 5.0 软件 NMS （显微镜端软件） NMS Client （计算机端软件） 鼠标 | 台 | 4 | 北京派迪威NLCD-307 |

第四部分 合同主要条款

- 产品要求

（一）产品必须是全新，且符合国家标准、行业标准及招标文件要求，等于或优于招标文件技术要求，严格按中标价按时按量按质供货。卖方提供产品的安装、使用和维护的技术文件，如质量合格证、保修服务卡、使用说明（原版正本）和维护手册，使用操作及维护等重要资料应附有详细的中文说明。

（二）卖方保证买方在使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉，因产品存在知识产权瑕疵或纠纷的，卖方须承担可能发生的一切法律责任和费用。

（三）按所附清单提供设备及材料，并完成所有货物的安装、调试。

- 供货及验收

- 供货期限为自合同签订之日起15天内，卖方免费送货上门及安装调试。

- 在安装、调试过程中对产品或买方原有设备造成任何损坏的由卖方负责。由于产品缺陷，卖方技术人员的指导错误或提供的技术资料、说明书的错误造成产品损坏的，卖方应及时采取必要的补救措施，由此造成的损失由卖方承担。

- 卖方派专业技术人员对买方技术人员进行培训（培训学时>48小时），直至其全面掌握所有设备系统的应用及维护并认可为止。

- 设备试运行一个月后组织验收，验收过程中如发现产品技术指标或功能上不符合招标要求或产品介绍资料时，卖方应提出解决方案，协商不行的买方有权要求退货，造成的一切损失由卖方承担。

- 售后服务

- 保修期自买、卖双方签订验收合格报告之日起算，整体免费保修期叁年，包括技术支持、维护及维修、软件升级等服务，卖方承担因产品问题所发生的一切费用。

- 在每学期开学前提供一次维护服务，对产品进行一次检查及维护，因服务产生的费用由卖方承担。

- 设备故障响应时间及方式：2小时内电话响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题；故障设备（人为损坏除外）如需送厂维修的，因此产生的费用由卖方承担。

- 卖方未及时响应并维护的，买方有权自行组织维护，因此而产生的一切费用由卖方承担。

- 质保期满后，根据甲方的需要，可由卖方继续提供维修或原装零配件更换，以优惠价（与市场价格比较）提供终身维护服务。

- 付款方式

- 合同签定之日起7个工作日内，买方预付合同总价20%作为定金；验收合格后，15个工作日内支付合同总价75%；合同总价5%作为质保金,1年内无质量及服务问题的，7个工作日内支付余款。

- 支付以上款项前，卖方必须按付款金额向买方提供等额正规发票，否则甲方有权拒绝付款。

# 第五部分 附件

附件一：

## 开标一览表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 生产商/型号 | 数量 | 投标报价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表请单独密封，信封封面请注明招标项目名称、投标人名称及"开标一览表"字样。

2.投标报价应包含必要设备、配备件、标配工具、运输、安装、调试、技术指导、验收、维保、税金及项目实施过程中不可预见的一切费用。

3.“开标一览表”的内容应与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“投标报价明细表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件二：

## 投标函

中山大学新华学院 ：

__________________________(投标人全称)授权____________________ (委托代理人姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (招标项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：我方同意遵守本投标书中的承诺且具有约束力。

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

一式五份，其中正本一份，副本四份；具体要求按照招标文件规定。

- 总投标价为（大写）：                 元人民币；

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 保证遵守招标文件中的其他有关条款。

- 我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件、参考资料及

有关附件，确认无误。

- 我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________

电话：____________　                     传真：____________

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件三：

## 投标报价明细表

项目名称：

投标人名称：

| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的

报价，否则作无效投标处理。

2、“投标报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

附件四：

## 技术参数与商务条款偏离表

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法人代表或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：